Dodatečná informace č.1

Vážení,

jeden z uchazečů  o veřejnou zakázku malého rozsahu „ Dodávka CR  systému pro nepřímou digitalizaci RTG pro potřebu laboratoře v PN Brno“ zaslal dne 23.11. 2015 Žádost o dodatečné informace. I když uchazeč podal žádost mimo stanovenou dobu dle zákona č.137/2006 Sb., v platném znění,  zadavatel je přesto poskytuje.

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci: Požadavky na CR zařízení pro digitalizaci RTG

Dotaz č. 1 zní:

V Předmětu veřejné zakázky požadujete CR systém pro nepřímou digitalizaci RTG obrazu pomocí kazet s pevnou paměťovou folií.

Z klinického účelu využití přístroje není důležité, jestli je obraz zachycen na kazetu s pevnou či pohyblivou paměťovou folií, důležité je její rozlišení a dynamický rozsah. Bude zadavatel akceptovat CR systém pro nepřímou digitalizaci RTG obrazu pomocí kazet s paměťovou folií, která se pří čtení vysouvá z kazety?

Odpověď zadavatele :

Ano , zadavatel nepožaduje CR systém s pevnou paměťovou fólií.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci: Požadavky na CR zařízení pro digitalizaci RTG

Dotaz č. 2 zní:

V požadavcích na CR zařízení pro digitalizaci RTG obrazu je uvedena možnost vysokého rozlišení velikosti pixelu max. 90 mikrometrů.

Standardní hodnota pro tento parametr je 100 mikrometrů, kterou disponuje většina systémů. Rozdíl 10 mikrometrů je lidským okem nepostřehnutelný.

Odpověď zadavatele :

Ano , zadavatel povoluje velikost pixelu  100 mikronů.

Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci: Požadavky na CR zařízení pro digitalizaci RTG

Dotaz č. 3 zní:

V požadavcích na parametry přístroje je uveden software umožňující všechny běžné funkce pro zobrazení, prohlížení lékařských snímků – automatické a jednoduché zpracování se samoučící funkcí – optimalizace prováděná automaticky u posledních 20 snímků anatomicky shodného objektu.

Použití samoučící funkce není standardní, většina popředních výrobců CR systémů disponuje možností nastavit si charakter snímku kdykoli pro konkrétní obsluhu podle typu vyšetření. Parametry ovlivňující finální zobrazení snímků je možné editovat a uložit pro užívání jednotlivých projekcí dle požadavků obsluhy a radiologů.

Bude zadavatel akceptovat automatické a jednoduché zpracování bez samoučící funkce?

Odpověď zadavatele :

Ne zadavatel trvá na možnosti systému na samoučící funkci , z důvodu lepší optimalizace snímků pro diagnostiku a tím předcházet riziku nepřesného stanovení diagnózy.

Zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce a tím pádem nepostupuje podle §40 odst.3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Ing. Pavel Slezák